## 原始数据
-89°59′56″ |  | -89.9989
表 1. 工作位置初始化，转台三框初始化位置为(0°,-180°,0°)，正转，测量Yaw和Pitch
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 |  |  | 测量角度
|  | y | p | r | y | p | r
(90,-180,0) | (90,0,0) | -0°0′1″ | -0°0′3″ | 0°0′0″ | 90°0′1″ | 0°0′0″ | 0°0′5″ |  |  |  |  | 1.单轴测试的话，使用单轴做差评价自身精度。 2.每个轴的正反转精度对比 3.单轴的测试分为标定轴和非标定轴，对比不同验证方式的精度问题（由于重力因素应该不一样） 4.三轴精度重点做每次初始化后的精度测试，可以通过每个轴的精度误差求出极差，方差之类的 5.三轴精度可以使用将欧拉角转为矩阵再转为四元数，求出四元数之间的距离
(180,-180,0) | (180,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 180°0′0″ | 0°0′1″ | 0°0′2″
(270,-180,0) | (270,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -89°59′56″ | 0°0′3″ | -0°0′1″
(360,-180,0) | (360,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′0″ | -0°0′0″ | -0°0′1″
表 2. 工作位置初始化，转台三框初始化位置为(0°,-180°,0°)，反转，测量Yaw和Pitch
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 |  |  | 测量角度
|  | y | p | r | y | p | r
(0,-165,0) | (0,15,0) | 0°0′0″ | -0°0′1″ | 0°0′0″ | 0°0′2″ | 14°59′59″ | 0°0′2″
(0,-150,0) | (0,30,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′6″ | 30°0′2″ | 0°0′1″
(0,-135,0) | (0,45,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′9″ | 45°0′5″ | 0°0′1″
(0,-120,0) | (0,60,0) | 0°0′0″ | 0°0′2″ | 0°0′0″ | 0°0′13″ | 60°0′10″ | 0°0′0″
表 2. 工作位置初始化，转台三框初始化位置为(0°,-180°,0°)，反转，测量Yaw和Pitch
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 |  |  | 测量角度
|  | y | p | r | y | p | r
(-90,-180,0) | (-90,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -90°0′2″ | 0°0′2″ | 0°0′0″
(-180,-180,0) | (-180,0,0) | 0°0′0″ | -0°0′2″ | 0°0′0″ | -179°59′57″ | 0°0′4″ | 0°0′4″
(-270,-180,0) | (-270,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′2″ | -0°0′1″ | 89°59′58″ | -0°0′3″ | -0°0′10″
(-360,-180,0) | (-360,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′3″ | -0°0′1″ | -0°0′2″
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 |  |  | 测量角度
|  | y | p | r | y | p | r
(0,-195,0) | (0,-15,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′3″ | -14°59′59″ | -0°0′1″
(0,-210,0) | (0,-30,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′9″ | -30°0′0″ | -0°0′6″
(0,-225,0) | (0,-45,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′15″ | -44°59′58″ | -0°0′11″
(0,-240,0) | (0,-60,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′29″ | -59°59′56″ | -0°0′25″
表 3. 工作位置初始化，转台三框初始化位置为(0°,-180°,90°)，正转，测量Yaw和Roll
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 |  |  | 测量角度
|  | y | p | r | y | p | r
(90,-180,90) | (90,0,0) | -0°0′2″ | 0°0′0″ | -0°0′2″ | 90°0′1″ | -0°0′22″ | 0°0′0″
(180,-180,90) | (180,0,0) | 0°0′0″ | -0°0′1″ | -0°0′2″ | -179°59′59″ | -0°0′17″ | 0°0′21″
(270,-180,90) | (270,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -89°59′55″ | 0°0′0″ | 0°0′17″
(360,-180,90) | (360,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′1″ | -0°0′2″
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 |  |  | 测量角度
|  | y | p | r | y | p | r
(0,-165,90) | (0,0,15) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′2″ | 0°0′4″ | 0°0′0″ | 15°0′3″
(0,-150,90) | (0,0,30) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′2″ | 0°0′6″ | 0°0′1″ | 29°59′57″
(0,-135,90) | (0,0,45) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′9″ | 0°0′5″ | 45°0′0″
(0,-120,90) | (0,0,60) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′11″ | 0°0′9″ | 60°0′0″
表 4. 工作位置初始化，转台三框初始化位置为(0°,-180°,90°)，反转，测量Yaw和Roll
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 |  |  | 测量角度
|  | y | p | r | y | p | r
(-90,-180,90) | (-90,0,0) | -0°0′2″ | 0°0′0″ | -0°0′2″ | -90°0′5″ | 0°0′1″ | 0°0′18″
(-180,-180,90) | (-180,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′2″ | -180°0′0″ | -0°0′20″ | 0°0′16″
(-270,-180,90) | (-270,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′5″ | 89°59′59″ | -0°0′14″ | -0°0′1″
(-360,-180,90) | (-360,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′1″ | -0°0′0″ | -0°0′2″
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 |  |  | 测量角度
|  | y | p | r | y | p | r
(0,-195,90) | (0,0,-15) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′3″ | 0°0′0″ | -15°0′0″
(0,-210,90) | (0,0,-30) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′7″ | 0°0′3″ | -30°0′0″
(0,-225,90) | (0,0,-45) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′9″ | 0°0′6″ | -45°0′0″
(0,-240,90) | (0,0,-60) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′11″ | 0°0′9″ | -59°59′59″
表 5. Roll朝天初始化，转台三框初始化位置为(0°,-90°,0°)，外框正反转，测量Roll
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 |  |  | 测量角度
|  | y | p | r | y | p | r
(15,-90,0) | (0,0,15) | 0°0′0″ | -0°0′2″ | -0°0′2″ | 0°0′0″ | -0°0′5″ | 14°59′56″
(30,-90,0) | (0,0,30) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 29°59′59″
(45,-90,0) | (0,0,45) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′1″ | 0°0′0″ | 44°59′58″
(60,-90,0) | (0,0,60) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′2″ | -0°0′0″ | 59°59′59″
(90,-90,0) | (0,0,90) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′1″ | 90°0′1″
(180,-90,0) | (0,0,180) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′3″ | 179°59′59″
(270,-90,0) | (0,0,270) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | (0°0′3″ | -0°0′1″ | -89°59′59″
(360,-90,0) | (0,0,360) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′1″ | 0°0′0″ | -0°0′2″
(-15,-90,0) | (0,0,-15) | 0°0′0″ | -0°0′2″ | -0°0′2″ | 0°0′0″ | -0°0′3″ | -15°0′1″
(-30,-90,0) | (0,0,-30) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -29°59′59″
(-45,-90,0) | (0,0,-45) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -45°0′1″
(-60,-90,0) | (0,0,-60) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -60°0′0″
(-90,-90,0) | (0,0,-90) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -90°0′2″
(-180,-90,0) | (0,0,-180) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′1″ | 0°0′2″ | -0°0′1″ | 179°59′55″
(-270,-90,0) | (0,0,-270) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′2″ | 89°59′57″
(-360,-90,0) | (0,0,-360) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′2″ | -0°0′2″ | 0°0′2″
表 6. Roll朝天初始化，转台三框初始化位置为(0°,-90°,0°)，中框正反转，测量Pitch
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 |  |  | 测量角度
|  | y | p | r | y | p | r
(0,-75,0) | (0,15,0) | 0°0′0″ | -0°0′2″ | -0°0′2″ | 0°0′4″ | 15°0′0″ | -0°0′2″
(0,-60,0) | (0,30,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′6″ | 30°0′8″ | 0°0′1″
(0,-45,0) | (0,45,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′9″ | 45°0′11″ | 0°0′1″
(0,-30,0) | (0,60,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′14″ | 60°0′15″ | 0°0′0″
(0,-105,0) | (0,-15,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′3″ | -15°0′3″ | -0°0′1″
(0,-120,0) | (0,-30,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′8″ | -30°0′8″ | -0°0′4″
(0,-135,0) | (0,-45,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′15″ | -45°0′11″ | -0°0′10″
(0,-150,0) | (0,-60,0) | 0°0′1″ | -0°0′1″ | 0°0′0″ | -0°0′25″ | -60°0′16″ | -0°0′23″
表 7. Pitch朝天初始化，转台三框初始化位置为(0°,-90°,-90°)，外框正反转，测量Pitch
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 |  |  | 测量角度
|  | y | p | r | y | p | r
(15,-90,-90) | (0,15,0) | 0°0′0″ | -0°0′2″ | 0°0′2″ | 0°0′0″ | 14°59′56″ | 0°0′2″
(30,-90,-90) | (0,30,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 30°0′0″ | 0°0′0″
(45,-90,-90) | (0,45,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 45°0′1″ | 0°0′0″
(60,-90,-90) | (0,60,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′14″ | 60°0′2″ | 0°0′0″
(-15,-90,-90) | (0,-15,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -15°0′0″ | 0°0′0″
(-30,-90,-90) | (0,-30,0) | -0°0′1″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′1″ | -30°0′2″ | 0°0′0″
(-45,-90,-90) | (0,-45,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′1″ | -45°0′2″ | 0°0′0″
(-60,-90,-90) | (0,-60,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′2″ | -60°0′3″ | -0°0′2″
表 8. Roll朝天初始化，转台三框初始化位置为(0°,-90°,0°)，内框正反转，测量Yaw
| 转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 |  |  | 测量角度
|  |  | y | p | r | y | p | r
| (0,-90,-15) | (15,0,0) | 0°0′0″ | -0°0′3″ | -0°0′2″ | 15°0′1″ | -0°0′3″ | -0°0′1″
| (0,-90,-30) | (30,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 30°0′4″ | 0°0′0″ | 0°0′0″
| (0,-90,-45) | (45,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′1″ | 45°0′5″ | 0°0′0″ | 0°0′0″
| (0,-90,-60) | (60,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 60°0′5″ | -0°0′0″ | -0°0′0″
| (0,-90,-90) | (90,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′1″ | 90°0′10″ | 0°0′4″ | 0°0′2″
| (0,-90,-180) | (180,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 179°59′57″ | 0°0′6″ | -0°0′2″
| (0,-90,-270) | (270,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -90°0′6″ | -0°0′1″ | -0°0′2″
| (0,-90,-360) | (360,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -0°0′4″ | -0°0′2″ | 0°0′2″
| (0,-90,15) | (-15,0,0) | 0°0′0″ | -0°0′2″ | -0°0′1″ | -15°0′1″ | -0°0′2″ | -0°0′1″
| (0,-90,30) | (-30,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -30°0′2″ | 0°0′0″ | 0°0′0″
| (0,-90,45) | (-45,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′1″ | -45°0′3″ | -0°0′1″ | 0°0′0″
| (0,-90,60) | (-60,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -60°0′6″ | 0°0′0″ | -0°0′1″
| (0,-90,90) | (-90,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -90°0′8″ | 0°0′1″ | -0°0′1″
| (0,-90,180) | (-180,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -179°59′56″ | 0°0′5″ | 0°0′1″
| (0,-90,270) | (-270,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 90°0′7″ | 0°0′0″ | 0°0′2″
| (0,-90,360) | (-360,0,0) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′1″ | 0°0′7″ | 0°0′0″ | 0°0′0″
表 9. Roll朝天初始化，转台三框初始化位置为(0°,-90°,0°)，三轴同时转，测量三轴精度 每测试五组数据初始化一次，共初始化三次，
| 转台输入角度 （外，中，内） | 相对初始位置 (y,p,r) | 理论角度 |  |  | 测量角度
|  |  | y | p | r | y | p | r
| (-45,-135,10) | (-10,-45,-45) | -41°27′30″ | -21°41′30″ | -57°26′42″ | -41°27′49 | -21°41′32 | -57°27′5″
| (-15,-135,10) | (-10,-45,-15) | -26°33′2″ | -38°52′48″ | -28°40′15″ | -26°33′31″ | -38°52′57″ | -28°40′48″
| (-45,-105,40) | (-40,-15,-45) | -38°47′23″ | 18°19′11″ | -43°59′18″ | -38°47′22″ | 18°19′12″ | -43°59′44″
| (30,-70,60) | (-60,20,30) | -60°38′55″ | -16°33′13″ | 31°53′54″ | -60°39′24″ | -16°33′1″ | 31°53′24″
| (45,-110,60) | (-60,-20,45) | -46°17′14″ | -47°9′47″ | 12°14′12″ | 90°0′10″ | 0°0′4″ | 0°0′2″
| (45,-120,-10) | (10,-30,45) | 28°54′29″ | -13°1′33″ | 51°3′25″ | 28°54′30″ | -13°1′37″ | 51°3′27″
| (10,-100,-60) | (60,-10,10) | 60°25′58″ | 3°43′11″ | 13°36′58″ | 60°26′1″ | 3°43′5″ | 13°37′5″
| (-4,-88,-20) | (20,2,-4) | 20°5′22″ | 0°30′26″ | -4°26′33″ | -0°0′4″ | -0°0′2″ | 0°0′2″
| (1,-89,90) | (-90,1,1) | -90°0′0″ | -1°0′0″ | 0°59′59″ | -90°0′0″ | -0°59′56″ | 0°59′43″
| (30,-105,-35) | (35,-15,30) | 37°17′55″ | 5°55′20″ | 32°45′12″ | 37°17′54″ | 5°54′59″ | 32°45′18″
| (-2,-91,-65) | (65,-1,-2) | 64°59′1″ | -2°14′6″ | 0°3′38″ | 64°59′9″ | -2°14′6″ | 0°3′40″
| (10,-100,-30) | (30,-10,10) | 31°17′53″ | -3°30′46″ | 13°40′12″ | 31°18′5″ | -3°30′52″ | 13°40′14″
| (-40,-70,45) | (-45,20,-40) | -30°10′2″ | 39°46′32″ | -20°30′29″ | -30°9′41″ | 39°46′30″ | -20°30′28″
| (1,-88,4) | (-4,2,1) | -4°2′11″ | 1°55′30″ | 1°8′15″ | -4°2′54″ | 1°55′32″ | 1°8′13″
| (45,-45,45) | (-45,45,45) | -59°38′19″ | -8°25′15″ | 59°38′19″ | -59°38′6″ | -8°25′5″ | 59°38′16″
表 9.1. Roll朝天初始化，转台三框初始化位置为(0°,-90°,0°)，测量完成一个角度都回到初始位置进行初始化,，每5组断电一次，测量三轴精度。
| 转台输入角度 （外，中，内） | 相对初始位置 (y,p,r) | 初始角度 |  |  | 理论角度 |  |  | 测量角度
|  |  | y | p | r | y | p | r | y | p | r
| (-45,-135,10) | (-10,-45,-45) | 0°0′2″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -41°27′30″ | -21°41′30″ | -57°26′42″ | -41°27′48″ | -21°41′30″ | -57°27′0″
| (-15,-135,10) | (-10,-45,-15) | 0°0′3″ | -0°0′1″ | 0°0′0″ | -26°33′2″ | -38°52′48″ | -28°40′15″ | -26°33′24″ | -38°52′54″ | -28°40′36″
| (-45,-105,40) | (-40,-15,-45) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -38°47′23″ | 18°19′11″ | -43°59′18″ | -38°47′31″ | 18°19′12″ | -43°59′19″
| (30,-70,60) | (-60,20,30) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -60°38′55″ | -16°33′13″ | 31°53′54″ | -60°39′6″ | -16°33′11″ | 31°53′49″
| (45,-110,60) | (-60,-20,45) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -46°17′14″ | -47°9′47″ | 12°14′12″ | -46°17′45″ | -47°9′57″ | 12°13′49″
| (45,-120,-10) | (10,-30,45) | 0°0′0″ | -0°0′2″ | -0°0′2″ | 28°54′29″ | -13°1′33″ | 51°3′25″ | 28°54′31″ | -13°1′40″ | 51°3′26″
| (10,-100,-60) | (60,-10,10) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 60°25′58″ | 3°43′11″ | 13°36′58″ | 60°26′16″ | 3°43′14″ | 13°36′56″
| (-4,-88,-20) | (20,2,-4) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 20°5′22″ | 0°30′26″ | -4°26′33″ | 20°5′24″ | 0°30′26″ | -4°26′32″
| (1,-89,90) | (-90,1,1) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -90°0′0″ | -1°0′0″ | 0°59′59″ | -90°0′9″ | -0°59′57″ | 0°59′58″
| (30,-105,-35) | (35,-15,30) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 37°17′55″ | 5°55′20″ | 32°45′12″ | 37°18′1″ | 5°55′19″ | 32°45′14″
| (-2,-91,-65) | (65,-1,-2) | 0°0′0″ | -0°0′1″ | -0°0′2″ | 64°59′1″ | -2°14′6″ | 0°3′38″ | 64°59′1″ | -2°14′6″ | 0°3′38″
| (10,-100,-30) | (30,-10,10) | 0°0′0″ | -0°0′2″ | -0°0′1″ | 31°17′53″ | -3°30′46″ | 13°40′12″ | 31°17′58″ | -3°30′51″ | 13°40′14″
| (-40,-70,45) | (-45,20,-40) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -30°10′2″ | 39°46′32″ | -20°30′29″ | -30°10′0″ | 39°46′36″ | -20°30′28″
| (1,-88,4) | (-4,2,1) | 0°0′1″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -4°2′11″ | 1°55′30″ | 1°8′15″ | -4°2′9″ | 1°55′31″ | 1°8′15″
| (45,-45,45) | (-45,45,45) | 0°0′0″ | 0°0′0″ | 0°0′0″ | -59°38′19″ | -8°25′15″ | 59°38′19″ | -59°38′24″ | -8°25′10″ | 59°38′15″
表 9.1. Roll朝天初始化，转台三框初始化位置为(0°,-90°,0°)，测量完成一个角度都回到初始位置进行初始化,，每5组断电一次，测量三轴精度。
| 转台输入角度 （外，中，内） | 相对初始位置 (y,p,r) | 理论角度 |  |  | 立刻测量 |  |  | 10min后测量
|  |  | y | p | r | y | p | r | y | p | r
| (10,-100, -60) | (60,-10,10) | 60°25′58″ | 3°43′11″ | 13°36′58″ | 60°26′5″ | 3°43′8″ | 13°37′0″ | 60°26′3″ | 3°43′6″ | 13°36′49″
| (-40,-70,45) | (-45,20,-40) | -30°10′2″ | 39°46′32″ | -20°30′29″ | -30°9′53″ | 39°46′33″ | -20°30′35″ | -30°9′51″ | 39°46′44″ | -20°30′34″
| (-15,-135,10) | (-10,-45,-15) | -26°33′2″ | -38°52′48″ | -28°40′15″ | -26°33′26″ | -38°52′47″ | -28°40′35″ | -26°33′24″ | -38°52′34″ | -28°40′36″
| (1,-88,4) | (-4,2,1) | -4°2′11″ | 1°55′30″ | 1°8′15″ | -4°2′14″ | 1°55′32″ | 1°8′4″ | -4°2′11″ | 1°55′44″ | 1°7′58″
| (30,-105, -35) | (35,-15,30) | 37°17′55″ | 5°55′20″ | 32°45′12″ | 37°17′58″ | 5°55′14″ | 32°45′4″ | 37°18′3″ | 5°55′20″ | 32°44′52″
与测量时间漂移相同的角度：开始初始化位置：(0°0′0″，-0°0′2″，-0°0′2″) 10min后测量的初始位置：(0°0′5″，-0°0′7″，-0°0′13″)
| 转台输入角度 （外，中，内） | 相对初始位置 (y,p,r) | 理论角度 |  |  | 10min后测量
|  |  | y | p | r | y | p | r
| (10,-100, -60) | (60,-10,10) | 60°25′58″ | 3°43′11″ | 13°36′58″ | 60°26′10″ | 3°42′53″ | 13°37′0″
| (-40,-70,45) | (-45,20,-40) | -30°10′2″ | 39°46′32″ | -20°30′29″ | -30°9′34″ | 39°46′31″ | -20°30′52″
| (-15,-135,10) | (-10,-45,-15) | -26°33′2″ | -38°52′48″ | -28°40′15″ | -26°33′28″ | -38°52′46″ | -28°40′51″
| (1,-88,4) | (-4,2,1) | -4°2′11″ | 1°55′30″ | 1°8′15″ | -4°2′5″ | 1°55′29″ | 1°7′52″
| (30,-105, -35) | (35,-15,30) | 37°17′55″ | 5°55′20″ | 32°45′12″ | 37°18′7″ | 5°55′4″ | 32°45′58″
开始初始化位置：(0°0′0″，-0°0′2″，-0°0′1″) 10min后测量的初始位置：(-0°0′15″，-0°0′14″，-0°0′11″)
| 转台输入角度 （外，中，内） | 相对初始位置 (y,p,r) | 理论角度 |  |  | 10min后测量
|  |  | y | p | r | y | p | r
| (-45,-70,-40) | (40,20,-45) | 41°37′47″ | -15°37′11″ | -46°22′27″ | 41°37′42″ | -15°37′28″ | -46°22′23″
| (-20,-80,20) | (-20,10,-20) | -16°0′46″ | 15°40′58″ | -16°0′46″ | -16°0′50″ | 15°40′58″ | -16°1′1″
| (1,-89,10) | (-10,1,1) | -10°1′0″ | 0°48′39″ | 1°9′30″ | -10°1′11″ | 0°48′30″ | 1°9′14″
| (1,-91,-20) | (20,-1,1) | 20°0′55″ | 0°35′51″ | 1°16′54″ | 20°0′46″ | -0°36′5″ | 1°16′44″
| (30,-105, -35) | (35,-15,30) | 37°17′57″ | 5°55′10″ | 32°45′6″ | 37°17′53″ | 5°55′3″ | 32°45′15″
单轴测试
| 转台输入角度(中，内) | 相对于初始位置转过的角度 |  | 测量角度理论值 |  | 测量角度实际值
|  | α | β | α | β | α | β
| (-90,-1.7) | 1.7 | 0 |  |  | 1.5283 | 0.0727
| (-90,-1.4) | 1.4 | 0 |  |  | 1.2282 | 0.071
| (-90,-1.1) | 1.1 | 0 |  |  | 0.9282 | 0.0701
| (-90,-0.8) | 0.8 | 0 |  |  | 0.6282 | 0.0679
| (-90,-0.5) | 0.5 | 0 |  |  | 0.3282 | 0.0668
| (-90,-0.2) | 0.2 | 0 |  |  | 0.0284 | 0.0655
| (-90,0.1) | -0.1 | 0 |  |  | -0.2717 | 0.0643
| (-90,0.4) | -0.4 | 0 |  |  | -0.5716 | 0.062
| (-90,0.7) | -0.7 | 0 |  |  | -0.8717 | 0.0608
| (-90,1) | -1 | 0 |  |  | -1.1715 | 0.0593
| (-90,1.3) | -1.3 | 0 |  |  | -1.4717, | 0.0585
| (-90,1.6) | -1.6 | 0 |  |  | -1.7714 | 0.0563
| (-90,1.9) | -1.9 | 0 |  |  | -2.0713 | 0.054
| (-91.7,0) | 0 | -1.7 |  |  | -0.1655 | -1.6351
| (-91.4,0) | 0 | -1.4 |  |  | -0.1633 | -1.3352
| (-91.1,0) | 0 | -1.1 |  |  | -0.1673 | -1.0356
| (-90.8,0) | 0 | -0.8 |  |  | -0.1684 | -0.7351
| (-90.5,0) | 0 | -0.5 |  |  | -0.1697 | -0.4356
| (-90.2,0) | 0 | -0.2 |  |  | -0.1709 | -0.1361
| (-89.9,0) | 0 | 0.1 |  |  | -0.1721 | 0.1655
| (-89.6,0) | 0 | 0.4 |  |  | -0.173 | 0.4647
| (-89.3,0) | 0 | 0.7 |  |  | -0.174 | 0.7643
| (-89,0) | 0 | 1 |  |  | -0.1753 | 1.0649
| (-88.7,0) | 0 | 1.3 |  |  | -0.1768 | 1.3641
| (-88.4,0) | 0 | 1.6 |  |  | -0.1774 | 1.6645
| (-88.1,0) | 0 | 1.9 |  |  | -0.1798 | 1.9652
|  |  |  | -0.1716 | 0.0647
| 转台输入角度(中，内) | 相对于初始位置转过的角度 |  | 测量角度理论值 |  | 测量角度实际值
|  | α | β | α | β | α | β
| (-91.7,-1.7) | 1.7 | -1.7 | 1.5284 | -1.6353 | 1.5398 | -1.6335
| (-91.1,-1.7) | 1.7 | -1.1 |  |  | 1.5342 | -1.0291
| (-90.5,-1.7) | 1.7 | -0.5 |  |  | 1.5302 | -0.427
| (-89.9,-1.7) | 1.7 | 0.1 |  |  | 1.5281 | 0.1728
| (-89.3,-1.7) | 1.7 | 0.7 |  |  | 1.5282 | 0.7733
| (-88.7,-1.7) | 1.7 | 1.3 |  |  | 1.5296 | 1.3763
| (-88.1,-1.7) | 1.7 | 1.9
| (-88.1,-1.1) | 1.1 | 1.9 |  |  | 0.9267 | 1.9719
| (-88.7,-1.1) | 1.1 | 1.3 |  |  | 0.9259 | 1.37
| (-89.3,-1.1) | 1.1 | 0.7 |  |  | 0.9261 | 0.7694
| (-89.9,-1.1) | 1.1 | 0.1 |  |  | 0.9279 | 0.17
| (-90.5,-1.1) | 1.1 | -0.5 |  |  | 0.9296 | -0.4291
| (-91.1,-1.1) | 1.1 | -1.1 |  |  | 0.932 | -1.0293
| (-91.7,-1.1) | 1.1 | -1.7 |  |  | 0.9371 | -1.633
| (-91.7,-0.5) | 0.5 | -1.7 |  |  | 0.3345 | -1.6326
| (-91.1,-0.5) | 0.5 | -1.1 |  |  | 0.3315 | -1.0326
| (-90.5,-0.5) | 0.5 | -0.5 |  |  | 0.3298 | -0.433
| (-89.9,-0.5) | 0.5 | 0.1 |  |  | 0.3278 | 0.1665
| (-89.3,-0.5) | 0.5 | 0.7 |  |  | 0.3255 | 0.7668
| (-88.7,-0.5) | 0.5 | 1.3 |  |  | 0.3237 | 1.3661
| (-88.1,-0.5) | 0.5 | 1.9 |  |  | 0.3226 | 1.9667
| (-88.1,0.1) | -0.1 | 1.9 |  |  | -0.28 | 1.9643
| (-88.7,0.1) | -0.1 | 1.3 |  |  | -0.277 | 1.3637
| (-89.3,0.1) | -0.1 | 0.7 |  |  | -0.2744 | 0.7632
| (-89.9,0.1) | -0.1 | 0.1 |  |  | -0.2722 | 0.164
| (-90.5,0.1) | -0.1 | -0.5 |  |  | -0.27 | -0.4356
| (-91.1,0.1) | -0.1 | -1.1 |  |  | -0.2676 | -1.0363
| (-91.7,0.1) | -0.1 | -1.7 |  |  | -0.2657 | -1.6357
| (-91.7,0.7) | -0.7 | -1.7 |  |  | -0.8664 | -1.6415
| (-91.1,0.7) | -0.7 | -1.1 |  |  | -0.8693 | -0.4387
| (-90.5,0.7) | -0.7 | -0.5 |  |  | -0.8693 | -0.439
| (-89.9,0.7) | -0.7 | 0.1 |  |  | -0.8722 | 0.1606
| (-89.3,0.7) | -0.7 | 0.7 |  |  | -0.8745 | 0.7606
| (-88.7,0.7) | -0.7 | 1.3 |  |  | -0.8782 | 1.3612
| (-88.1,0.7) | -0.7 | 1.9 |  |  | -0.8831 | 1.9617
| (-88.1,1.3) | -1.3 | 1.9 |  |  | -1.4874 | 1.9612
| (-88.7, 1.3) | -1.3 | 1.3 |  |  | -1.482 | 1.3609
| (-89.3,1.3) | -1.3 | 0.7 |  |  | -1.4763 | 0.759
| (-89.9, 1.3) | -1.3 | 0.1 |  |  | -1.4724 | 0.1581
| (-90.5, 1.3) | -1.3 | -0.5 |  |  | -1.4724 | 0.1581
| (-91.1, 1.3) | -1.3 | -1.1 |  |  | -1.4686 | -1.044
| (-91.7,1.3) | -1.3 | -1.7 |  |  | -1.4684 | -1.6477
| (-88.1,1.9) | -1.9 | 1.9
| (-88.7, 1.9) | -1.9 | 1.3 |  |  | -2.082 | 1.3588
| (-89.3,1.9) | -1.9 | 0.7 |  |  | -2.077 | 0.7561
| (-89.9, 1.9) | -1.9 | 0.1 |  |  | -2.0725 | 0.1543
| (-90.5, 1.9) | -1.9 | -0.5 |  |  | -2.0696 | -0.4472
| (-91.1, 1.9) | -1.9 | -1.1 |  |  | -2.0681 | -1.0501
| (-91.7,1.9) | -1.9 | -1.7 |  |  | -2.0672 | -1.6536

## 转为小数
| 表 1. 工作位置初始化，转台三框初始化位置为(0°,-180°,0°)，正转，测量Yaw和Pitch | [5 empty] | Yaw轴标定姿态，pitch非标定中框
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度 | [6 empty] | 误差/秒
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r
(90,-180,0) | (90,0,0) | -0°0′1″ | -0.00027778 | -0°0′3″ | -0.00083333 | 0°0′0″ | 0 | 90°0′1″ | 90.0003 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′5″ | 0.0013889 |  | 2 | 3 | 5
(180,-180,0) | (180,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 180°0′0″ | 180 | 0°0′1″ | 0.00027778 | 0°0′2″ | 0.00055556 |  | 0 | 1 | 2
(270,-180,0) | (270,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -89°59′56″ | -89.9989 | 0°0′3″ | 0.00083333 | -0°0′1″ | -0.00027778 |  | 4 | 3 | -1
(360,-180,0) | (360,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′0″ | 0 | -0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 |  | 0 | 0 | -1
Yaw轴标定姿态，pitch非标定中框
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r
(0,-165,0) | (0,15,0) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′2″ | 0.00055556 | 14°59′59″ | 14.9997 | 0°0′2″ | 0.00055556 |  | 2 | -6.3949e-12 | 2
(0,-150,0) | (0,30,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′6″ | 0.0016667 | 30°0′2″ | 30.0006 | 0°0′1″ | 0.00027778 |  | 6 | 2 | 1
(0,-135,0) | (0,45,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′9″ | 0.0025 | 45°0′5″ | 45.0014 | 0°0′1″ | 0.00027778 |  | 9 | 5 | 1
(0,-120,0) | (0,60,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′2″ | 0.00055556 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′13″ | 0.0036111 | 60°0′10″ | 60.0028 | 0°0′0″ | 0 |  | 13 | 8 | 0
表 2. 工作位置初始化，转台三框初始化位置为(0°,-180°,0°)，反转，测量Yaw和Pitch | [7 empty] | Yaw轴标定姿态，pitch非标定中框
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r
(-90,-180,0) | (-90,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -90°0′2″ | -90.0006 | 0°0′2″ | 0.00055556 | 0°0′0″ | 0 |  | -2 | 2 | 0
(-180,-180,0) | (-180,0,0) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′0″ | 0 | -179°59′57″ | -179.9992 | 0°0′4″ | 0.0011111 | 0°0′4″ | 0.0011111 |  | 3 | 6 | 4
(-270,-180,0) | (-270,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′2″ | 0.00055556 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 89°59′58″ | 89.9994 | -0°0′3″ | -0.00083333 | -0°0′10″ | -0.0027778 |  | -2 | -5 | -9
(-360,-180,0) | (-360,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′3″ | -0.00083333 | -0°0′1″ | -0.00027778 | -0°0′2″ | -0.00055556 |  | -3 | -1 | -2
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r
(0,-195,0) | (0,-15,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′3″ | -0.00083333 | -14°59′59″ | -14.9997 | -0°0′1″ | -0.00027778 |  | -3 | 1 | -1
(0,-210,0) | (0,-30,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′9″ | -0.0025 | -30°0′0″ | -30 | -0°0′6″ | -0.0016667 |  | -9 | 0 | -6
(0,-225,0) | (0,-45,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′15″ | -0.0041667 | -44°59′58″ | -44.9994 | -0°0′11″ | -0.0030556 |  | -15 | 2 | -11
(0,-240,0) | (0,-60,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′29″ | -0.0080556 | -59°59′56″ | -59.9989 | -0°0′25″ | -0.0069444 |  | -29 | 4 | -25
表 3. 工作位置初始化，转台三框初始化位置为(0°,-180°,90°)，正转，测量Yaw和Roll | [7 empty] | Yaw轴非标定姿态外框，roll非标定中框
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r
(90,-180,90) | (90,0,0) | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 90°0′1″ | 90.0003 | -0°0′22″ | -0.0061111 | 0°0′0″ | 0 |  | 3 | -22 | 2
(180,-180,90) | (180,0,0) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -179°59′59″ | -179.9997 | -0°0′17″ | -0.0047222 | 0°0′21″ | 0.0058333 |  | 1 | -16 | 23
(270,-180,90) | (270,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -89°59′55″ | -89.9986 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′17″ | 0.0047222 |  | 5 | 0 | 17
(360,-180,90) | (360,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | -0°0′2″ | -0.00055556 |  | 0 | -1 | -2
Yaw轴非标定姿态外框，roll非标定中框
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r
(0,-165,90) | (0,0,15) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′2″ | 0.00055556 | 0°0′4″ | 0.0011111 | 0°0′0″ | 0 | 15°0′3″ | 15.0008 |  | 4 | 0 | 1
(0,-150,90) | (0,0,30) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′6″ | 0.0016667 | 0°0′1″ | 0.00027778 | 29°59′57″ | 29.9992 |  | 6 | 1 | -1
(0,-135,90) | (0,0,45) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′9″ | 0.0025 | 0°0′5″ | 0.0013889 | 45°0′0″ | 45 |  | 9 | 5 | 0
(0,-120,90) | (0,0,60) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′11″ | 0.0030556 | 0°0′9″ | 0.0025 | 60°0′0″ | 60 |  | 11 | 9 | 0
表 4. 工作位置初始化，转台三框初始化位置为(0°,-180°,90°)，反转，测量Yaw和Roll | [8 empty] | Yaw轴非标定姿态外框，roll非标定中框
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r
(-90,-180,90) | (-90,0,0) | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -90°0′5″ | -90.0014 | 0°0′1″ | 0.00027778 | 0°0′18″ | 0.005 |  | -3 | 1 | 20
(-180,-180,90) | (-180,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′2″ | 0.00055556 | -180°0′0″ | -180 | -0°0′20″ | -0.0055556 | 0°0′16″ | 0.0044444 |  | 0 | -20 | 14
(-270,-180,90) | (-270,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′5″ | 0.0013889 | 89°59′59″ | 89.9997 | -0°0′14″ | -0.0038889 | -0°0′1″ | -0.00027778 |  | -1 | -14 | -6
(-360,-180,90) | (-360,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′1″ | 0.00027778 | -0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 |  | 1 | 0 | -2
Yaw轴非标定姿态外框，roll非标定中框
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r
(0,-195,90) | (0,0,-15) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′3″ | -0.00083333 | 0°0′0″ | 0 | -15°0′0″ | -15 |  | -3 | 0 | 0
(0,-210,90) | (0,0,-30) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′7″ | -0.0019444 | 0°0′3″ | 0.00083333 | -30°0′0″ | -30 |  | -7 | 3 | 0
(0,-225,90) | (0,0,-45) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′9″ | -0.0025 | 0°0′6″ | 0.0016667 | -45°0′0″ | -45 |  | -9 | 6 | 0
(0,-240,90) | (0,0,-60) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′11″ | -0.0030556 | 0°0′9″ | 0.0025 | -59°59′59″ | -59.9997 |  | -11 | 9 | 1
表 5. Roll朝天初始化，转台三框初始化位置为(0°,-90°,0°)，外框正反转，测量Roll | [7 empty] | Roll轴标定姿态外框
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r
(15,-90,0) | (0,0,15) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′5″ | -0.0013889 | 14°59′56″ | 14.9989 |  | 0 | -3 | -2
(30,-90,0) | (0,0,30) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 29°59′59″ | 29.9997 |  | 0 | 0 | -1
(45,-90,0) | (0,0,45) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 0°0′0″ | 0 | 44°59′58″ | 44.9994 |  | -1 | 0 | -2
(60,-90,0) | (0,0,60) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -0°0′0″ | 0 | 59°59′59″ | 59.9997 |  | -2 | 0 | -1
(90,-90,0) | (0,0,90) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 90°0′1″ | 90.0003 |  | 0 | -1 | 1
(180,-90,0) | (0,0,180) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′3″ | -0.00083333 | 179°59′59″ | 179.9997 |  | 0 | -3 | -1
(270,-90,0) | (0,0,270) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′3″ | 0.00083333 | -0°0′1″ | -0.00027778 | -89°59′59″ | -89.9997 |  | 3 | -1 | 1
(360,-90,0) | (0,0,360) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′1″ | 0.00027778 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 |  | 1 | 0 | -2
(-15,-90,0) | (0,0,-15) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′3″ | -0.00083333 | -15°0′1″ | -15.0003 |  | 0 | -1 | 1
(-30,-90,0) | (0,0,-30) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -29°59′59″ | -29.9997 |  | 0 | 0 | 1
(-45,-90,0) | (0,0,-45) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -45°0′1″ | -45.0003 |  | 0 | 0 | -1
(-60,-90,0) | (0,0,-60) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -60°0′0″ | -60 |  | 0 | 0 | 0
(-90,-90,0) | (0,0,-90) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -90°0′2″ | -90.0006 |  | 0 | 0 | -2
(-180,-90,0) | (0,0,-180) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 0°0′2″ | 0.00055556 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 179°59′55″ | 179.9986 |  | 2 | -1 | -4
(-270,-90,0) | (0,0,-270) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 89°59′57″ | 89.9992 |  | 0 | -2 | -3
(-360,-90,0) | (0,0,-360) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′2″ | 0.00055556 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′2″ | 0.00055556 |  | 2 | -2 | 2
表 6. Roll朝天初始化，转台三框初始化位置为(0°,-90°,0°)，中框正反转，测量Pitch | [7 empty] | Roll轴标定姿态，中框测pitch
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r
(0,-75,0) | (0,15,0) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′4″ | 0.0011111 | 15°0′0″ | 15 | -0°0′2″ | -0.00055556 |  | 4 | 2 | 0
(0,-60,0) | (0,30,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′6″ | 0.0016667 | 30°0′8″ | 30.0022 | 0°0′1″ | 0.00027778 |  | 6 | 8 | 1
(0,-45,0) | (0,45,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′9″ | 0.0025 | 45°0′11″ | 45.0031 | 0°0′1″ | 0.00027778 |  | 9 | 11 | 1
(0,-30,0) | (0,60,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′14″ | 0.0038889 | 60°0′15″ | 60.0042 | 0°0′0″ | 0 |  | 14 | 15 | 0
(0,-105,0) | (0,-15,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′3″ | -0.00083333 | -15°0′3″ | -15.0008 | -0°0′1″ | -0.00027778 |  | -3 | -3 | -1
(0,-120,0) | (0,-30,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′8″ | -0.0022222 | -30°0′8″ | -30.0022 | -0°0′4″ | -0.0011111 |  | -8 | -8 | -4
(0,-135,0) | (0,-45,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′15″ | -0.0041667 | -45°0′11″ | -45.0031 | -0°0′10″ | -0.0027778 |  | -15 | -11 | -10
(0,-150,0) | (0,-60,0) | 0°0′1″ | 0.00027778 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′25″ | -0.0069444 | -60°0′16″ | -60.0044 | -0°0′23″ | -0.0063889 |  | -26 | -15 | -23
表 7. Pitch朝天初始化，转台三框初始化位置为(0°,-90°,-90°)，外框正反转，测量Pitch | [7 empty] | Pitch轴标定姿态外框
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r
(15,-90,-90) | (0,15,0) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′2″ | 0.00055556 | 0°0′0″ | 0 | 14°59′56″ | 14.9989 | 0°0′2″ | 0.00055556 |  | 0 | -2 | 0
(30,-90,-90) | (0,30,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 30°0′0″ | 30 | 0°0′0″ | 0 |  | 0 | 0 | 0
(45,-90,-90) | (0,45,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 45°0′1″ | 45.0003 | 0°0′0″ | 0 |  | 0 | 1 | 0
(60,-90,-90) | (0,60,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′14″ | 0.0038889 | 60°0′2″ | 60.0006 | 0°0′0″ | 0 |  | 14 | 2 | 0
(-15,-90,-90) | (0,-15,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -15°0′0″ | -15 | 0°0′0″ | 0 |  | 0 | 0 | 0
(-30,-90,-90) | (0,-30,0) | -0°0′1″ | -0.00027778 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | -30°0′2″ | -30.0006 | 0°0′0″ | 0 |  | 0 | -2 | 0
(-45,-90,-90) | (0,-45,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | -45°0′2″ | -45.0006 | 0°0′0″ | 0 |  | -1 | -2 | 0
(-60,-90,-90) | (0,-60,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -60°0′3″ | -60.0008 | -0°0′2″ | -0.00055556 |  | -2 | -3 | -2
表 8. Roll朝天初始化，转台三框初始化位置为(0°,-90°,0°)，内框正反转，测量Yaw | [8 empty] | Roll轴标定姿态,用内框测量yaw
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r
(0,-90,-15) | (15,0,0) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′3″ | -0.00083333 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 15°0′1″ | 15.0003 | -0°0′3″ | -0.00083333 | -0°0′1″ | -0.00027778 |  | 1 | 0 | 1
(0,-90,-30) | (30,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 30°0′4″ | 30.0011 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 |  | 4 | 0 | 0
(0,-90,-45) | (45,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 45°0′5″ | 45.0014 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 |  | 5 | 0 | 1
(0,-90,-60) | (60,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 60°0′5″ | 60.0014 | -0°0′0″ | 0 | -0°0′0″ | 0 |  | 5 | 0 | 0
(0,-90,-90) | (90,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′1″ | 0.00027778 | 90°0′10″ | 90.0028 | 0°0′4″ | 0.0011111 | 0°0′2″ | 0.00055556 |  | 10 | 4 | 1
(0,-90,-180) | (180,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 179°59′57″ | 179.9992 | 0°0′6″ | 0.0016667 | -0°0′2″ | -0.00055556 |  | -3 | 6 | -2
(0,-90,-270) | (270,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -90°0′6″ | -90.0017 | -0°0′1″ | -0.00027778 | -0°0′2″ | -0.00055556 |  | -6 | -1 | -2
(0,-90,-360) | (360,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′4″ | -0.0011111 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′2″ | 0.00055556 |  | -4 | -2 | 2
(0,-90,15) | (-15,0,0) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -0°0′1″ | -0.00027778 | -15°0′1″ | -15.0003 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -0°0′1″ | -0.00027778 |  | -1 | 0 | 0
(0,-90,30) | (-30,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -30°0′2″ | -30.0006 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 |  | -2 | 0 | 0
(0,-90,45) | (-45,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′1″ | 0.00027778 | -45°0′3″ | -45.0008 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 0°0′0″ | 0 |  | -3 | -1 | -1
(0,-90,60) | (-60,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -60°0′6″ | -60.0017 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 |  | -6 | 0 | -1
(0,-90,90) | (-90,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -90°0′8″ | -90.0022 | 0°0′1″ | 0.00027778 | -0°0′1″ | -0.00027778 |  | -8 | 1 | -1
(0,-90,180) | (-180,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -179°59′56″ | -179.9989 | 0°0′5″ | 0.0013889 | 0°0′1″ | 0.00027778 |  | 4 | 5 | 1
(0,-90,270) | (-270,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 90°0′7″ | 90.0019 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′2″ | 0.00055556 |  | 7 | 0 | 2
(0,-90,360) | (-360,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′1″ | 0.00027778 | 0°0′7″ | 0.0019444 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 |  | 7 | 0 | -1
表 9. Roll朝天初始化，转台三框初始化位置为(0°,-90°,0°)，三轴同时转，测量三轴精度 每测试五组数据初始化一次，共初始化三次，
转台输入角度 （外，中，内） | 相对初始位置 (y,p,r) | 理论角度 | [5 empty] | 测量角度
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r
(-45,-135,10) | (-10,-45,-45) | -41°27′30″ | -41.4583 | -21°41′30″ | -21.6917 | -57°26′42″ | -57.445 | -41°27′49″ | -41.4636 | -21°41′32″ | -21.6922 | -57°27′5″ | -57.4514
(-15,-135,10) | (-10,-45,-15) | -26°33′2″ | -26.5506 | -38°52′48″ | -38.88 | -28°40′15″ | -28.6708 | -26°33′31″ | -26.5586 | -38°52′57″ | -38.8825 | -28°40′48″ | -28.68
(-45,-105,40) | (-40,-15,-45) | -38°47′23″ | -38.7897 | 18°19′11″ | 18.3197 | -43°59′18″ | -43.9883 | -38°47′22″ | -38.7894 | 18°19′12″ | 18.32 | -43°59′44″ | -43.9956
(30,-70,60) | (-60,20,30) | -60°38′55″ | -60.6486 | -16°33′13″ | -16.5536 | 31°53′54″ | 31.8983 | -60°39′24″ | -60.6567 | -16°33′1″ | -16.5503 | 31°53′24″ | 31.89
(45,-110,60) | (-60,-20,45) | -46°17′14″ | -46.2872 | -47°9′47″ | -47.1631 | 12°14′12″ | 12.2367 | 90°0′10″ | 90.0028 | 0°0′4″ | 0.0011111 | 0°0′2″ | 0.00055556
(45,-120,-10) | (10,-30,45) | 28°54′29″ | 28.9081 | -13°1′33″ | -13.0258 | 51°3′25″ | 51.0569 | 28°54′30″ | 28.9083 | -13°1′37″ | -13.0269 | 51°3′27″ | 51.0575
(10,-100,-60) | (60,-10,10) | 60°25′58″ | 60.4328 | 3°43′11″ | 3.7197 | 13°36′58″ | 13.6161 | 60°26′1″ | 60.4336 | 3°43′5″ | 3.7181 | 13°37′5″ | 13.6181
(-4,-88,-20) | (20,2,-4) | 20°5′22″ | 20.0894 | 0°30′26″ | 0.50722 | -4°26′33″ | -4.4425 | -0°0′4″ | -0.0011111 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′2″ | 0.00055556
(1,-89,90) | (-90,1,1) | -90°0′0″ | -90 | -1°0′0″ | -1 | 0°59′59″ | 0.99972 | -90°0′0″ | -90 | -0°59′56″ | -0.99889 | 0°59′43″ | 0.99528
(30,-105,-35) | (35,-15,30) | 37°17′55″ | 37.2986 | 5°55′20″ | 5.9222 | 32°45′12″ | 32.7533 | 37°17′54″ | 37.2983 | 5°54′59″ | 5.9164 | 32°45′18″ | 32.755
(-2,-91,-65) | (65,-1,-2) | 64°59′1″ | 64.9836 | -2°14′6″ | -2.235 | 0°3′38″ | 0.060556 | 64°59′9″ | 64.9858 | -2°14′6″ | -2.235 | 0°3′40″ | 0.061111
(10,-100,-30) | (30,-10,10) | 31°17′53″ | 31.2981 | -3°30′46″ | -3.5128 | 13°40′12″ | 13.67 | 31°18′5″ | 31.3014 | -3°30′52″ | -3.5144 | 13°40′14″ | 13.6706
(-40,-70,45) | (-45,20,-40) | -30°10′2″ | -30.1672 | 39°46′32″ | 39.7756 | -20°30′29″ | -20.5081 | -30°9′41″ | -30.1614 | 39°46′30″ | 39.775 | -20°30′28″ | -20.5078
(1,-88,4) | (-4,2,1) | -4°2′11″ | -4.0364 | 1°55′30″ | 1.925 | 1°8′15″ | 1.1375 | -4°2′54″ | -4.0483 | 1°55′32″ | 1.9256 | 1°8′13″ | 1.1369
(45,-45,45) | (-45,45,45) | -59°38′19″ | -59.6386 | -8°25′15″ | -8.4208 | 59°38′19″ | 59.6386 | -59°38′6″ | -59.635 | -8°25′5″ | -8.4181 | 59°38′16″ | 59.6378
表 9.1. Roll朝天初始化，转台三框初始化位置为(0°,-90°,0°)，测量完成一个角度都回到初始位置进行初始化,，每5组断电一次，测量三轴精度。
转台输入角度 （外，中，内） | 相对初始位置 (y,p,r) | 初始角度 | [5 empty] | 理论角度 | [5 empty] | 测量角度
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r
(-45,-135,10) | (-10,-45,-45) | 0°0′2″ | 0.00055556 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -41°27′30″ | -41.4583 | -21°41′30″ | -21.6917 | -57°26′42″ | -57.445 | -41°27′48″ | -41.4633 | -21°41′30″ | -21.6917 | -57°27′0″ | -57.45
(-15,-135,10) | (-10,-45,-15) | 0°0′3″ | 0.00083333 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 0°0′0″ | 0 | -26°33′2″ | -26.5506 | -38°52′48″ | -38.88 | -28°40′15″ | -28.6708 | -26°33′24″ | -26.5567 | -38°52′54″ | -38.8817 | -28°40′36″ | -28.6767
(-45,-105,40) | (-40,-15,-45) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -38°47′23″ | -38.7897 | 18°19′11″ | 18.3197 | -43°59′18″ | -43.9883 | -38°47′31″ | -38.7919 | 18°19′12″ | 18.32 | -43°59′19″ | -43.9886
(30,-70,60) | (-60,20,30) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -60°38′55″ | -60.6486 | -16°33′13″ | -16.5536 | 31°53′54″ | 31.8983 | -60°39′6″ | -60.6517 | -16°33′11″ | -16.5531 | 31°53′49″ | 31.8969
(45,-110,60) | (-60,-20,45) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -46°17′14″ | -46.2872 | -47°9′47″ | -47.1631 | 12°14′12″ | 12.2367 | -46°17′45″ | -46.2958 | -47°9′57″ | -47.1658 | 12°13′49″ | 12.2303
(45,-120,-10) | (10,-30,45) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 28°54′29″ | 28.9081 | -13°1′33″ | -13.0258 | 51°3′25″ | 51.0569 | 28°54′31″ | 28.9086 | -13°1′40″ | -13.0278 | 51°3′26″ | 51.0572
(10,-100,-60) | (60,-10,10) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 60°25′58″ | 60.4328 | 3°43′11″ | 3.7197 | 13°36′58″ | 13.6161 | 60°26′16″ | 60.4378 | 3°43′14″ | 3.7206 | 13°36′56″ | 13.6156
(-4,-88,-20) | (20,2,-4) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 20°5′22″ | 20.0894 | 0°30′26″ | 0.50722 | -4°26′33″ | -4.4425 | 20°5′24″ | 20.09 | 0°30′26″ | 0.50722 | -4°26′32″ | -4.4422
(1,-89,90) | (-90,1,1) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -90°0′0″ | -90 | -1°0′0″ | -1 | 0°59′59″ | 0.99972 | -90°0′9″ | -90.0025 | -0°59′57″ | -0.99917 | 0°59′58″ | 0.99944
(30,-105,-35) | (35,-15,30) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 37°17′55″ | 37.2986 | 5°55′20″ | 5.9222 | 32°45′12″ | 32.7533 | 37°18′1″ | 37.3003 | 5°55′19″ | 5.9219 | 32°45′14″ | 32.7539
(-2,-91,-65) | (65,-1,-2) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 64°59′1″ | 64.9836 | -2°14′6″ | -2.235 | 0°3′38″ | 0.060556 | 64°59′1″ | 64.9836 | -2°14′6″ | -2.235 | 0°3′38″ | 0.060556
(10,-100,-30) | (30,-10,10) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 31°17′53″ | 31.2981 | -3°30′46″ | -3.5128 | 13°40′12″ | 13.67 | 31°17′58″ | 31.2994 | -3°30′51″ | -3.5142 | 13°40′14″ | 13.6706
(-40,-70,45) | (-45,20,-40) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -30°10′2″ | -30.1672 | 39°46′32″ | 39.7756 | -20°30′29″ | -20.5081 | -30°10′0″ | -30.1667 | 39°46′36″ | 39.7767 | -20°30′28″ | -20.5078
(1,-88,4) | (-4,2,1) | 0°0′1″ | 0.00027778 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -4°2′11″ | -4.0364 | 1°55′30″ | 1.925 | 1°8′15″ | 1.1375 | -4°2′9″ | -4.0358 | 1°55′31″ | 1.9253 | 1°8′15″ | 1.1375
(45,-45,45) | (-45,45,45) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -59°38′19″ | -59.6386 | -8°25′15″ | -8.4208 | 59°38′19″ | 59.6386 | -59°38′24″ | -59.64 | -8°25′10″ | -8.4194 | 59°38′15″ | 59.6375
时间漂移初始：(0°0′0″，-0°0′2″，-0°0′2″) 10min:(-0°0′1″，0°0′6″，-0°0′8″)
转台输入角度 （外，中，内） | 相对初始位置 (y,p,r) | 理论角度 | [5 empty] | 立刻测量 | [5 empty] | 10min后测量
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r
(10,-100, -60) | (60,-10,10) | 60°25′58″ | 60.4328 | 3°43′11″ | 3.7197 | 13°36′58″ | 13.6161 | 60°26′5″ | 60.4347 | 3°43′8″ | 3.7189 | 13°37′0″ | 13.6167 | 60°26′3″ | 60.4342 | 3°43′6″ | 3.7183 | 13°36′49″ | 13.6136
(-40,-70,45) | (-45,20,-40) | -30°10′2″ | -30.1672 | 39°46′32″ | 39.7756 | -20°30′29″ | -20.5081 | -30°9′53″ | -30.1647 | 39°46′33″ | 39.7758 | -20°30′35″ | -20.5097 | -30°9′51″ | -30.1642 | 39°46′44″ | 39.7789 | -20°30′34″ | -20.5094
(-15,-135,10) | (-10,-45,-15) | -26°33′2″ | -26.5506 | -38°52′48″ | -38.88 | -28°40′15″ | -28.6708 | -26°33′26″ | -26.5572 | -38°52′47″ | -38.8797 | -28°40′35″ | -28.6764 | -26°33′24″ | -26.5567 | -38°52′34″ | -38.8761 | -28°40′36″ | -28.6767
(1,-88,4) | (-4,2,1) | -4°2′11″ | -4.0364 | 1°55′30″ | 1.925 | 1°8′15″ | 1.1375 | -4°2′14″ | -4.0372 | 1°55′32″ | 1.9256 | 1°8′4″ | 1.1344 | -4°2′11″ | -4.0364 | 1°55′44″ | 1.9289 | 1°7′58″ | 1.1328
(30,-105, -35) | (35,-15,30) | 37°17′55″ | 37.2986 | 5°55′20″ | 5.9222 | 32°45′12″ | 32.7533 | 37°17′58″ | 37.2994 | 5°55′14″ | 5.9206 | 32°45′4″ | 32.7511 | 37°18′3″ | 37.3008 | 5°55′20″ | 5.9222 | 32°44′52″ | 32.7478
与测量时间漂移相同的角度：开始初始化位置：(0°0′0″，-0°0′2″，-0°0′2″) 10min后测量的初始位置：(0°0′5″，-0°0′7″，-0°0′13″)
转台输入角度 （外，中，内） | 相对初始位置 (y,p,r) | 理论角度 | [5 empty] | 10min后测量
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r
(10,-100, -60) | (60,-10,10) | 60°25′58″ | 60.4328 | 3°43′11″ | 3.7197 | 13°36′58″ | 13.6161 | 60°26′10″ | 60.4361 | 3°42′53″ | 3.7147 | 13°37′0″ | 13.6167
(-40,-70,45) | (-45,20,-40) | -30°10′2″ | -30.1672 | 39°46′32″ | 39.7756 | -20°30′29″ | -20.5081 | -30°9′34″ | -30.1594 | 39°46′31″ | 39.7753 | -20°30′52″ | -20.5144
(-15,-135,10) | (-10,-45,-15) | -26°33′2″ | -26.5506 | -38°52′48″ | -38.88 | -28°40′15″ | -28.6708 | -26°33′28″ | -26.5578 | -38°52′46″ | -38.8794 | -28°40′51″ | -28.6808
(1,-88,4) | (-4,2,1) | -4°2′11″ | -4.0364 | 1°55′30″ | 1.925 | 1°8′15″ | 1.1375 | -4°2′5″ | -4.0347 | 1°55′29″ | 1.9247 | 1°7′52″ | 1.1311
(30,-105, -35) | (35,-15,30) | 37°17′55″ | 37.2986 | 5°55′20″ | 5.9222 | 32°45′12″ | 32.7533 | 37°18′7″ | 37.3019 | 5°55′4″ | 5.9178 | 32°45′58″ | 32.7661
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0
开始初始化位置：(0°0′0″，-0°0′2″，-0°0′1″) 10min后测量的初始位置：(-0°0′15″，-0°0′14″，-0°0′11″)
转台输入角度 （外，中，内） | 相对初始位置 (y,p,r) | 理论角度 | [5 empty] | 10min后测量
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r
(-45,-70,-40) | (40,20,-45) | 41°37′47″ | 41.6297 | -15°37′11″ | -15.6197 | -46°22′27″ | -46.3742 | 41°37′42″ | 41.6283 | -15°37′28″ | -15.6244 | -46°22′23″ | -46.3731
(-20,-80,20) | (-20,10,-20) | -16°0′46″ | -16.0128 | 15°40′58″ | 15.6828 | -16°0′46″ | -16.0128 | -16°0′50″ | -16.0139 | 15°40′58″ | 15.6828 | -16°1′1″ | -16.0169
(1,-89,10) | (-10,1,1) | -10°1′0″ | -10.0167 | 0°48′39″ | 0.81083 | 1°9′30″ | 1.1583 | -10°1′11″ | -10.0197 | 0°48′30″ | 0.80833 | 1°9′14″ | 1.1539
(1,-91,-20) | (20,-1,1) | 20°0′55″ | 20.0153 | 0°35′51″ | 0.5975 | 1°16′54″ | 1.2817 | 20°0′46″ | 20.0128 | -0°36′5″ | -0.60139 | 1°16′44″ | 1.2789
(30,-105, -35) | (35,-15,30) | 37°17′57″ | 37.2992 | 5°55′10″ | 5.9194 | 32°45′6″ | 32.7517 | 37°17′53″ | 37.2981 | 5°55′3″ | 5.9175 | 32°45′15″ | 32.7542

## 模仿实际工作
与测量时间漂移相同的角度：开始初始化位置：(0°0′0″，-0°0′2″，-0°0′2″) 10min后测量的初始位置：(0°0′5″，-0°0′7″，-0°0′13″)
转台输入角度 （外，中，内） | 相对初始位置 (y,p,r) | 理论角度 | [5 empty] | 10min后测量 | [5 empty] | 误差
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r
(10,-100, -60) | (60,-10,10) | 60°25′58″ | 60.4328 | 3°43′11″ | 3.7197 | 13°36′58″ | 13.6161 | 60°26′10″ | 60.4361 | 3°42′53″ | 3.7147 | 13°37′0″ | 13.6167 | 16.4139
(-40,-70,45) | (-45,20,-40) | -30°10′2″ | -30.1672 | 39°46′32″ | 39.7756 | -20°30′29″ | -20.5081 | -30°9′34″ | -30.1594 | 39°46′31″ | 39.7753 | -20°30′52″ | -20.5144 | 45.3284
(-15,-135,10) | (-10,-45,-15) | -26°33′2″ | -26.5506 | -38°52′48″ | -38.88 | -28°40′15″ | -28.6708 | -26°33′28″ | -26.5578 | -38°52′46″ | -38.8794 | -28°40′51″ | -28.6808 | 55.3607
(1,-88,4) | (-4,2,1) | -4°2′11″ | -4.0364 | 1°55′30″ | 1.925 | 1°8′15″ | 1.1375 | -4°2′5″ | -4.0347 | 1°55′29″ | 1.9247 | 1°7′52″ | 1.1311 | 23.9427
(30,-105, -35) | (35,-15,30) | 37°17′55″ | 37.2986 | 5°55′20″ | 5.9222 | 32°45′12″ | 32.7533 | 37°18′7″ | 37.3019 | 5°55′4″ | 5.9178 | 32°45′58″ | 32.7661 | 48.7562
|  | 转台输入角度 （外，中，内） | 相对初始位置 (y,p,r) | 误差/秒
|  | (10,-100, -60) | (60,-10,10) | 16.4139
|  | (-40,-70,45) | (-45,20,-40) | 45.3284
|  | (-15,-135,10) | (-10,-45,-15) | 55.3607
|  | (1,-88,4) | (-4,2,1) | 23.9427
|  | (30,-105, -35) | (35,-15,30) | 48.7562
|  | 平均值 |  | 37.9604

## 时间漂移
时间漂移初始：(0°0′0″，-0°0′2″，-0°0′2″) 10min:(-0°0′1″，0°0′6″，-0°0′8″)
转台输入角度 （外，中，内） | 相对初始位置 (y,p,r) | 理论角度 | [5 empty] | 立刻测量 | [5 empty] | 10min后测量 | [5 empty] | 误差
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | 立刻测量 | 10min后 | 差值
(10,-100, -60) | (60,-10,10) | 60°25′58″ | 60.4328 | 3°43′11″ | 3.7197 | 13°36′58″ | 13.6161 | 60°26′5″ | 60.4347 | 3°43′8″ | 3.7189 | 13°37′0″ | 13.6167 | 60°26′3″ | 60.4342 | 3°43′6″ | 3.7183 | 13°36′49″ | 13.6136 |  | 7.6949 | 11.0686 | 10.8772
(-40,-70,45) | (-45,20,-40) | -30°10′2″ | -30.1672 | 39°46′32″ | 39.7756 | -20°30′29″ | -20.5081 | -30°9′53″ | -30.1647 | 39°46′33″ | 39.7758 | -20°30′35″ | -20.5097 | -30°9′51″ | -30.1642 | 39°46′44″ | 39.7789 | -20°30′34″ | -20.5094 |  | 13.5796 | 17.0864 | 5.0191
(-15,-135,10) | (-10,-45,-15) | -26°33′2″ | -26.5506 | -38°52′48″ | -38.88 | -28°40′15″ | -28.6708 | -26°33′26″ | -26.5572 | -38°52′47″ | -38.8797 | -28°40′35″ | -28.6764 | -26°33′24″ | -26.5567 | -38°52′34″ | -38.8761 | -28°40′36″ | -28.6767 |  | 38.8822 | 36.5394 | 7.266
(1,-88,4) | (-4,2,1) | -4°2′11″ | -4.0364 | 1°55′30″ | 1.925 | 1°8′15″ | 1.1375 | -4°2′14″ | -4.0372 | 1°55′32″ | 1.9256 | 1°8′4″ | 1.1344 | -4°2′11″ | -4.0364 | 1°55′44″ | 1.9289 | 1°7′58″ | 1.1328 |  | 11.3812 | 17.4453 | 6.9023
(30,-105, -35) | (35,-15,30) | 37°17′55″ | 37.2986 | 5°55′20″ | 5.9222 | 32°45′12″ | 32.7533 | 37°17′58″ | 37.2994 | 5°55′14″ | 5.9206 | 32°45′4″ | 32.7511 | 37°18′3″ | 37.3008 | 5°55′20″ | 5.9222 | 32°44′52″ | 32.7478 |  | 10.0818 | 21.9577 | 12.7722
[5 empty] | 转台输入角度 （外，中，内） | 相对初始位置 (y,p,r) | 误差/秒
[7 empty] | 立刻测量 | 10min后 | 差值
[5 empty] | (10,-100, -60) | (60,-10,10) | 7.6949 | 11.0686 | 3.3737
[5 empty] | (-40,-70,45) | (-45,20,-40) | 13.5796 | 17.0864 | 3.5068
[5 empty] | (-15,-135,10) | (-10,-45,-15) | 38.8822 | 36.5394 | -2.3428
[5 empty] | (1,-88,4) | (-4,2,1) | 11.3812 | 17.4453 | 6.0642
[5 empty] | (30,-105, -35) | (35,-15,30) | 10.0818 | 21.9577 | 11.8759
[5 empty] | 平均值 |  | 16.3239 | 20.8195 | 4.4956

## 三轴合成精度
表 9.1. Roll朝天初始化，转台三框初始化位置为(0°,-90°,0°)，测量完成一个角度都回到初始位置进行初始化,，每5组断电一次，测量三轴精度。
转台输入角度 （外，中，内） | 相对初始位置 (y,p,r) | 初始角度 | [5 empty] | 理论角度 | [5 empty] | 测量角度 | [5 empty] | 三轴合成精度
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r
(-45,-135,10) | (-10,-45,-45) | 0°0′2″ | 0.00055556 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -41°27′30″ | -41.4583 | -21°41′30″ | -21.6917 | -57°26′42″ | -57.445 | -41°27′48″ | -41.4633 | -21°41′30″ | -21.6917 | -57°27′0″ | -57.45 | 27.9067
(-15,-135,10) | (-10,-45,-15) | 0°0′3″ | 0.00083333 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 0°0′0″ | 0 | -26°33′2″ | -26.5506 | -38°52′48″ | -38.88 | -28°40′15″ | -28.6708 | -26°33′24″ | -26.5567 | -38°52′54″ | -38.8817 | -28°40′36″ | -28.6767 | 41.7128
(-45,-105,40) | (-40,-15,-45) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -38°47′23″ | -38.7897 | 18°19′11″ | 18.3197 | -43°59′18″ | -43.9883 | -38°47′31″ | -38.7919 | 18°19′12″ | 18.32 | -43°59′19″ | -43.9886 | 5.1311
(30,-70,60) | (-60,20,30) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -60°38′55″ | -60.6486 | -16°33′13″ | -16.5536 | 31°53′54″ | 31.8983 | -60°39′6″ | -60.6517 | -16°33′11″ | -16.5531 | 31°53′49″ | 31.8969 | 12.7134
(45,-110,60) | (-60,-20,45) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -46°17′14″ | -46.2872 | -47°9′47″ | -47.1631 | 12°14′12″ | 12.2367 | -46°17′45″ | -46.2958 | -47°9′57″ | -47.1658 | 12°13′49″ | 12.2303 | 48.7024
(45,-120,-10) | (10,-30,45) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 28°54′29″ | 28.9081 | -13°1′33″ | -13.0258 | 51°3′25″ | 51.0569 | 28°54′31″ | 28.9086 | -13°1′40″ | -13.0278 | 51°3′26″ | 51.0572 | 6.2341
(10,-100,-60) | (60,-10,10) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 60°25′58″ | 60.4328 | 3°43′11″ | 3.7197 | 13°36′58″ | 13.6161 | 60°26′16″ | 60.4378 | 3°43′14″ | 3.7206 | 13°36′56″ | 13.6156 | 16.8659
(-4,-88,-20) | (20,2,-4) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 20°5′22″ | 20.0894 | 0°30′26″ | 0.50722 | -4°26′33″ | -4.4425 | 20°5′24″ | 20.09 | 0°30′26″ | 0.50722 | -4°26′32″ | -4.4422 | 2.2273
(1,-89,90) | (-90,1,1) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -90°0′0″ | -90 | -1°0′0″ | -1 | 0°59′59″ | 0.99972 | -90°0′9″ | -90.0025 | -0°59′57″ | -0.99917 | 0°59′58″ | 0.99944 | 9.2178
(30,-105,-35) | (35,-15,30) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 37°17′55″ | 37.2986 | 5°55′20″ | 5.9222 | 32°45′12″ | 32.7533 | 37°18′1″ | 37.3003 | 5°55′19″ | 5.9219 | 32°45′14″ | 32.7539 | 5.6343
(-2,-91,-65) | (65,-1,-2) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 64°59′1″ | 64.9836 | -2°14′6″ | -2.235 | 0°3′38″ | 0.060556 | 64°59′1″ | 64.9836 | -2°14′6″ | -2.235 | 0°3′38″ | 0.060556 | 1.9679
(10,-100,-30) | (30,-10,10) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 31°17′53″ | 31.2981 | -3°30′46″ | -3.5128 | 13°40′12″ | 13.67 | 31°17′58″ | 31.2994 | -3°30′51″ | -3.5142 | 13°40′14″ | 13.6706 | 6.536
(-40,-70,45) | (-45,20,-40) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -30°10′2″ | -30.1672 | 39°46′32″ | 39.7756 | -20°30′29″ | -20.5081 | -30°10′0″ | -30.1667 | 39°46′36″ | 39.7767 | -20°30′28″ | -20.5078 | 2.7654
(1,-88,4) | (-4,2,1) | 0°0′1″ | 0.00027778 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -4°2′11″ | -4.0364 | 1°55′30″ | 1.925 | 1°8′15″ | 1.1375 | -4°2′9″ | -4.0358 | 1°55′31″ | 1.9253 | 1°8′15″ | 1.1375 | 0.9492
(45,-45,45) | (-45,45,45) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -59°38′19″ | -59.6386 | -8°25′15″ | -8.4208 | 59°38′19″ | 59.6386 | -59°38′24″ | -59.64 | -8°25′10″ | -8.4194 | 59°38′15″ | 59.6375 | 8.2123
[5 empty] | 转台输入角度 （外，中，内） | 相对初始位置 (y,p,r) | 测角误差/秒
[5 empty] | (-45,-135,10) | (-10,-45,-45) | 27.9067 | 转台输入角度 （外，中，内） | 相对初始位置 (y,p,r) | 理论测角/度 |  |  | 实际测角/度 |  |  | 误差/秒
[5 empty] | (-15,-135,10) | (-10,-45,-15) | 41.7128 | (-45,-135,10) | (-10,-45,-45) | -41.4583 | -21.6917 | -57.445 | -41.4633 | -21.6917 | -57.45 | 27.9067
[5 empty] | (-45,-105,40) | (-40,-15,-45) | 5.1311 | (-15,-135,10) | (-10,-45,-15) | -26.5506 | -38.88 | -28.6708 | -26.5567 | -38.8817 | -28.6767 | 41.7128
[5 empty] | (30,-70,60) | (-60,20,30) | 12.7134 | (45,-110,60) | (-60,-20,45) | -46.2872 | -47.1631 | 12.2367 | -46.2958 | -47.1658 | 12.2303 | 48.7024
[5 empty] | (45,-110,60) | (-60,-20,45) | 48.7024
[5 empty] | (45,-120,-10) | (10,-30,45) | 6.2341
[5 empty] | (10,-100,-60) | (60,-10,10) | 16.8659
[5 empty] | (-4,-88,-20) | (20,2,-4) | 2.2273
[5 empty] | (1,-89,90) | (-90,1,1) | 9.2178
[5 empty] | (30,-105,-35) | (35,-15,30) | 5.6343
[5 empty] | (-2,-91,-65) | (65,-1,-2) | 1.9679
[5 empty] | (10,-100,-30) | (30,-10,10) | 6.536
[5 empty] | (-40,-70,45) | (-45,20,-40) | 2.7654
[5 empty] | (1,-88,4) | (-4,2,1) | 0.9492
[5 empty] | (45,-45,45) | (-45,45,45) | 8.2123
[5 empty] | 平均值 |  | 13.1184

## 内框Yaw
表 8. Roll朝天初始化，转台三框初始化位置为(0°,-90°,0°)，内框正反转，测量Yaw | [8 empty] | Roll轴标定姿态,用内框测量yaw
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度 | [6 empty] | 误差(测试yaw轴)
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r
(0,-90,-15) | (15,0,0) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′3″ | -0.00083333 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 15°0′1″ | 15.0003 | -0°0′3″ | -0.00083333 | -0°0′1″ | -0.00027778 |  | 1 | 0 | 1
(0,-90,-30) | (30,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 30°0′4″ | 30.0011 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 |  | 4 | 0 | 0
(0,-90,-45) | (45,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 45°0′5″ | 45.0014 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 |  | 5 | 0 | 1
(0,-90,-60) | (60,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 60°0′5″ | 60.0014 | -0°0′0″ | 0 | -0°0′0″ | 0 |  | 5 | 0 | 0
(0,-90,-90) | (90,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′1″ | 0.00027778 | 90°0′10″ | 90.0028 | 0°0′4″ | 0.0011111 | 0°0′2″ | 0.00055556 |  | 10 | 4 | 1
(0,-90,-180) | (180,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 179°59′57″ | 179.9992 | 0°0′6″ | 0.0016667 | -0°0′2″ | -0.00055556 |  | -3 | 6 | -2
(0,-90,-270) | (270,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -90°0′6″ | -90.0017 | -0°0′1″ | -0.00027778 | -0°0′2″ | -0.00055556 |  | -6 | -1 | -2
(0,-90,-360) | (360,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′4″ | -0.0011111 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′2″ | 0.00055556 |  | -4 | -2 | 2
(0,-90,15) | (-15,0,0) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -0°0′1″ | -0.00027778 | -15°0′1″ | -15.0003 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -0°0′1″ | -0.00027778 |  | -1 | 0 | 0
(0,-90,30) | (-30,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -30°0′2″ | -30.0006 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 |  | -2 | 0 | 0
(0,-90,45) | (-45,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′1″ | 0.00027778 | -45°0′3″ | -45.0008 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 0°0′0″ | 0 |  | -3 | -1 | -1
(0,-90,60) | (-60,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -60°0′6″ | -60.0017 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 |  | -6 | 0 | -1
(0,-90,90) | (-90,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -90°0′8″ | -90.0022 | 0°0′1″ | 0.00027778 | -0°0′1″ | -0.00027778 |  | -8 | 1 | -1
(0,-90,180) | (-180,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -179°59′56″ | -179.9989 | 0°0′5″ | 0.0013889 | 0°0′1″ | 0.00027778 |  | 4 | 5 | 1
(0,-90,270) | (-270,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 90°0′7″ | 90.0019 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′2″ | 0.00055556 |  | 7 | 0 | 2
(0,-90,360) | (-360,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′1″ | 0.00027778 | 0°0′7″ | 0.0019444 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 |  | 7 | 0 | -1
[12 empty] | 转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 误差(测试yaw轴)/秒
[14 empty] | y | p | r
[12 empty] | (0,-90,-15) | (15,0,0) | 1 | 0 | 1
[12 empty] | (0,-90,-30) | (30,0,0) | 4 | 0 | 0 |  | -360 | 7 | 0 | -1
[12 empty] | (0,-90,-45) | (45,0,0) | 5 | 0 | 1 |  | -270 | 7 | 0 | 2
[12 empty] | (0,-90,-60) | (60,0,0) | 5 | 0 | 0 |  | -180 | 4 | 5 | 1
[12 empty] | (0,-90,-90) | (90,0,0) | 10 | 4 | 1 |  | -90 | -8 | 1 | -1
[12 empty] | (0,-90,-180) | (180,0,0) | -3 | 6 | -2 |  | -60 | -6 | 0 | -1
[12 empty] | (0,-90,-270) | (270,0,0) | -6 | -1 | -2 |  | -45 | -3 | -1 | -1
[12 empty] | (0,-90,-360) | (360,0,0) | -4 | -2 | 2 |  | -30 | -2 | 0 | 0
[12 empty] | (0,-90,15) | (-15,0,0) | -1 | 0 | 0 |  | -15 | -1 | 0 | 0
[12 empty] | (0,-90,30) | (-30,0,0) | -2 | 0 | 0 |  | 15 | 1 | 0 | 1
[12 empty] | (0,-90,45) | (-45,0,0) | -3 | -1 | -1 |  | 30 | 4 | 0 | 0
[12 empty] | (0,-90,60) | (-60,0,0) | -6 | 0 | -1 |  | 45 | 5 | 0 | 1
[12 empty] | (0,-90,90) | (-90,0,0) | -8 | 1 | -1 |  | 60 | 5 | 0 | 0
[12 empty] | (0,-90,180) | (-180,0,0) | 4 | 5 | 1 |  | 90 | 10 | 4 | 1
[12 empty] | (0,-90,270) | (-270,0,0) | 7 | 0 | 2 |  | 180 | -3 | 6 | -2
[12 empty] | (0,-90,360) | (-360,0,0) | 7 | 0 | -1 |  | 270 | -6 | -1 | -2
[12 empty] | 平均值 | 正转内框 | 1.5 | 0.875 | 0.125 |  | 360 | -4 | -2 | 2
[13 empty] | 反转内框 | -0.25 | 0.625 | -0.125

## 外框Pitch
表 7. Pitch朝天初始化，转台三框初始化位置为(0°,-90°,-90°)，外框正反转，测量Pitch | [7 empty] | Pitch轴标定姿态外框
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度 | [5 empty] | 误差(测试Pitch轴)
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r
(15,-90,-90) | (0,15,0) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′2″ | 0.00055556 | 0°0′0″ | 0 | 14°59′56″ | 14.9989 | 0°0′2″ | 0.00055556 |  | 0 | -2 | 0
(30,-90,-90) | (0,30,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 30°0′0″ | 30 | 0°0′0″ | 0 |  | 0 | 0 | 0
(45,-90,-90) | (0,45,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 45°0′1″ | 45.0003 | 0°0′0″ | 0 |  | 0 | 1 | 0
(60,-90,-90) | (0,60,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′14″ | 0.0038889 | 60°0′2″ | 60.0006 | 0°0′0″ | 0 |  | 14 | 2 | 0
(-15,-90,-90) | (0,-15,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -15°0′0″ | -15 | 0°0′0″ | 0 |  | 0 | 0 | 0
(-30,-90,-90) | (0,-30,0) | -0°0′1″ | -0.00027778 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | -30°0′2″ | -30.0006 | 0°0′0″ | 0 |  | 0 | -2 | 0
(-45,-90,-90) | (0,-45,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | -45°0′2″ | -45.0006 | 0°0′0″ | 0 |  | -1 | -2 | 0
(-60,-90,-90) | (0,-60,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -60°0′3″ | -60.0008 | -0°0′2″ | -0.00055556 |  | -2 | -3 | -2
[9 empty] | 转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 误差(测试Pitch轴)/秒
[11 empty] | y | p | r
[9 empty] | (15,-90,-90) | (0,15,0) | 0 | -2 | 0 |  |  |  |  | y | p | r
[9 empty] | (30,-90,-90) | (0,30,0) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -60 | -2 | -3 | -2
[9 empty] | (45,-90,-90) | (0,45,0) | 0 | 1 | 0 |  |  |  | -45 | -1 | -2 | 0
[9 empty] | (60,-90,-90) | (0,60,0) | 14 | 2 | 0 |  |  |  | -30 | 0 | -2 | 0
[9 empty] | (-15,-90,-90) | (0,-15,0) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -15 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | (-30,-90,-90) | (0,-30,0) | 0 | -2 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | -2 | 0
[9 empty] | (-45,-90,-90) | (0,-45,0) | -1 | -2 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | (-60,-90,-90) | (0,-60,0) | -2 | -3 | -2 |  |  |  | 45 | 0 | 1 | 0
[9 empty] | 平均值 | 正转外框 | 3.5 | 0.25 | 0 |  |  |  | 60 | 14 | 2 | 0
[10 empty] | 反转外框 | -0.75 | -1.75 | -0.5

## 中框Pitch
表 6. Roll朝天初始化，转台三框初始化位置为(0°,-90°,0°)，中框正反转，测量Pitch | [7 empty] | Roll轴标定姿态，中框测pitch
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度 | [5 empty] | 误差(测试Pitch)
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r
(0,-75,0) | (0,15,0) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′4″ | 0.0011111 | 15°0′0″ | 15 | -0°0′2″ | -0.00055556 |  | 4 | 2 | 0
(0,-60,0) | (0,30,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′6″ | 0.0016667 | 30°0′8″ | 30.0022 | 0°0′1″ | 0.00027778 |  | 6 | 8 | 1
(0,-45,0) | (0,45,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′9″ | 0.0025 | 45°0′11″ | 45.0031 | 0°0′1″ | 0.00027778 |  | 9 | 11 | 1
(0,-30,0) | (0,60,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′14″ | 0.0038889 | 60°0′15″ | 60.0042 | 0°0′0″ | 0 |  | 14 | 15 | 0
(0,-105,0) | (0,-15,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′3″ | -0.00083333 | -15°0′3″ | -15.0008 | -0°0′1″ | -0.00027778 |  | -3 | -3 | -1
(0,-120,0) | (0,-30,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′8″ | -0.0022222 | -30°0′8″ | -30.0022 | -0°0′4″ | -0.0011111 |  | -8 | -8 | -4
(0,-135,0) | (0,-45,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′15″ | -0.0041667 | -45°0′11″ | -45.0031 | -0°0′10″ | -0.0027778 |  | -15 | -11 | -10
(0,-150,0) | (0,-60,0) | 0°0′1″ | 0.00027778 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′25″ | -0.0069444 | -60°0′16″ | -60.0044 | -0°0′23″ | -0.0063889 |  | -26 | -15 | -23
[13 empty] | 转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 误差(测试Pitch)/秒 |  |  | y | p | r
[15 empty] | y | p | r | -60 | -26 | -15 | -23
[13 empty] | (0,-75,0) | (0,15,0) | 4 | 2 | 0 | -45 | -15 | -11 | -10
[13 empty] | (0,-60,0) | (0,30,0) | 6 | 8 | 1 | -30 | -8 | -8 | -4
[13 empty] | (0,-45,0) | (0,45,0) | 9 | 11 | 1 | -15 | -3 | -3 | -1
[13 empty] | (0,-30,0) | (0,60,0) | 14 | 15 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0
[13 empty] | (0,-105,0) | (0,-15,0) | -3 | -3 | -1 | 30 | 6 | 8 | 1
[13 empty] | (0,-120,0) | (0,-30,0) | -8 | -8 | -4 | 45 | 9 | 11 | 1
[13 empty] | (0,-135,0) | (0,-45,0) | -15 | -11 | -10 | 60 | 14 | 15 | 0
[13 empty] | (0,-150,0) | (0,-60,0) | -26 | -15 | -23
[13 empty] | 平均值 | 正转中框 | 8.25 | 9 | 0.5
[14 empty] | 反转中框 | -13 | -9.25 | -9.5

## 外框Roll
表 5. Roll朝天初始化，转台三框初始化位置为(0°,-90°,0°)，外框正反转，测量Roll | [7 empty] | Roll轴标定姿态外框
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度 | [5 empty] | 误差(测试Roll轴)
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r
(15,-90,0) | (0,0,15) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′5″ | -0.0013889 | 14°59′56″ | 14.9989 |  | 0 | -3 | -2
(30,-90,0) | (0,0,30) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 29°59′59″ | 29.9997 |  | 0 | 0 | -1
(45,-90,0) | (0,0,45) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 0°0′0″ | 0 | 44°59′58″ | 44.9994 |  | -1 | 0 | -2
(60,-90,0) | (0,0,60) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -0°0′0″ | 0 | 59°59′59″ | 59.9997 |  | -2 | 0 | -1
(90,-90,0) | (0,0,90) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 90°0′1″ | 90.0003 |  | 0 | -1 | 1
(180,-90,0) | (0,0,180) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′3″ | -0.00083333 | 179°59′59″ | 179.9997 |  | 0 | -3 | -1
(270,-90,0) | (0,0,270) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′3″ | 0.00083333 | -0°0′1″ | -0.00027778 | -89°59′59″ | -89.9997 |  | 3 | -1 | 1
(360,-90,0) | (0,0,360) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′1″ | 0.00027778 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 |  | 1 | 0 | -2
(-15,-90,0) | (0,0,-15) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′3″ | -0.00083333 | -15°0′1″ | -15.0003 |  | 0 | -1 | 1
(-30,-90,0) | (0,0,-30) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -29°59′59″ | -29.9997 |  | 0 | 0 | 1
(-45,-90,0) | (0,0,-45) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -45°0′1″ | -45.0003 |  | 0 | 0 | -1
(-60,-90,0) | (0,0,-60) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -60°0′0″ | -60 |  | 0 | 0 | 0
(-90,-90,0) | (0,0,-90) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -90°0′2″ | -90.0006 |  | 0 | 0 | -2
(-180,-90,0) | (0,0,-180) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 0°0′2″ | 0.00055556 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 179°59′55″ | 179.9986 |  | 2 | -1 | -4
(-270,-90,0) | (0,0,-270) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 89°59′57″ | 89.9992 |  | 0 | -2 | -3
(-360,-90,0) | (0,0,-360) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′2″ | 0.00055556 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′2″ | 0.00055556 |  | 2 | -2 | 2
[15 empty] | 0.6875 | 0.875 | 1.5625
[8 empty] | 转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 误差(测试Roll轴)/秒
[10 empty] | y | p | r | [5 empty] | y | p | r
[8 empty] | (15,-90,0) | (0,0,15) | 0 | -3 | -2 |  |  |  |  | -360 | 2 | -2 | 2
[8 empty] | (30,-90,0) | (0,0,30) | 0 | 0 | -1 |  |  |  |  | -270 | 0 | -2 | -3
[8 empty] | (45,-90,0) | (0,0,45) | -1 | 0 | -2 |  |  |  |  | -180 | 2 | -1 | -4
[8 empty] | (60,-90,0) | (0,0,60) | -2 | 0 | -1 |  |  |  |  | -90 | 0 | 0 | -2
[8 empty] | (90,-90,0) | (0,0,90) | 0 | -1 | 1 |  |  |  |  | -60 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | (180,-90,0) | (0,0,180) | 0 | -3 | -1 |  |  |  |  | -45 | 0 | 0 | -1
[8 empty] | (270,-90,0) | (0,0,270) | 3 | -1 | 1 |  |  |  |  | -30 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | (360,-90,0) | (0,0,360) | 1 | 0 | -2 |  |  |  |  | -15 | 0 | -1 | 1
[8 empty] | (-15,-90,0) | (0,0,-15) | 0 | -1 | 1 |  |  |  |  | 15 | 0 | -3 | -2
[8 empty] | (-30,-90,0) | (0,0,-30) | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | -1
[8 empty] | (-45,-90,0) | (0,0,-45) | 0 | 0 | -1 |  |  |  |  | 45 | -1 | 0 | -2
[8 empty] | (-60,-90,0) | (0,0,-60) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | -2 | 0 | -1
[8 empty] | (-90,-90,0) | (0,0,-90) | 0 | 0 | -2 |  |  |  |  | 90 | 0 | -1 | 1
[8 empty] | (-180,-90,0) | (0,0,-180) | 2 | -1 | -4 |  |  |  |  | 180 | 0 | -3 | -1
[8 empty] | (-270,-90,0) | (0,0,-270) | 0 | -2 | -3 |  |  |  |  | 270 | 3 | -1 | 1
[8 empty] | (-360,-90,0) | (0,0,-360) | 2 | -2 | 2 |  |  |  |  | 360 | 1 | 0 | -2
[8 empty] | 平均值 | 正转外框 | 0.125 | -1 | -0.875
[9 empty] | 反转外框 | 0.5 | -0.75 | -0.75

## 外框Yaw，中框Roll
表 3. 工作位置初始化，转台三框初始化位置为(0°,-180°,90°)，正转，测量Yaw和Roll | [7 empty] | Yaw轴非标定姿态外框，roll非标定中框
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度 | [5 empty] | 误差(测试yaw，Roll)
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r | 转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 误差(测试yaw，Roll)/秒
(90,-180,90) | (90,0,0) | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 90°0′1″ | 90.0003 | -0°0′22″ | -0.0061111 | 0°0′0″ | 0 |  | 3 | -22 | 2 |  |  | y | p | r
(180,-180,90) | (180,0,0) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -179°59′59″ | -179.9997 | -0°0′17″ | -0.0047222 | 0°0′21″ | 0.0058333 |  | 1 | -16 | 23 | (90,-180,90) | (90,0,0) | 3 | -22 | 2
(270,-180,90) | (270,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -89°59′55″ | -89.9986 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′17″ | 0.0047222 |  | 5 | 0 | 17 | (180,-180,90) | (180,0,0) | 1 | -16 | 23
(360,-180,90) | (360,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | -0°0′2″ | -0.00055556 |  | 0 | -1 | -2 | (270,-180,90) | (270,0,0) | 5 | 0 | 17
(0,-165,90) | (0,0,15) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′2″ | 0.00055556 | 0°0′4″ | 0.0011111 | 0°0′0″ | 0 | 15°0′3″ | 15.0008 |  | 4 | 0 | 1 | (360,-180,90) | (360,0,0) | 0 | -1 | -2
(0,-150,90) | (0,0,30) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′6″ | 0.0016667 | 0°0′1″ | 0.00027778 | 29°59′57″ | 29.9992 |  | 6 | 1 | -1 | (0,-165,90) | (0,0,15) | 4 | 0 | 1
(0,-135,90) | (0,0,45) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′9″ | 0.0025 | 0°0′5″ | 0.0013889 | 45°0′0″ | 45 |  | 9 | 5 | 0 | (0,-150,90) | (0,0,30) | 6 | 1 | -1
(0,-120,90) | (0,0,60) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′11″ | 0.0030556 | 0°0′9″ | 0.0025 | 60°0′0″ | 60 |  | 11 | 9 | 0 | (0,-135,90) | (0,0,45) | 9 | 5 | 0
[18 empty] | (0,-120,90) | (0,0,60) | 11 | 9 | 0
[18 empty] | 平均值 | 旋转外框 | 2.25 | -9.75 | 10
反转，测量Yaw和Roll | [8 empty] | Yaw轴非标定姿态外框，roll非标定中框 | [9 empty] | 旋转中框 | 7.5 | 3.75 | 0
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度 | [5 empty] | 误差(测试yaw，Roll) |  |  |  | 转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 误差(测试yaw，Roll)/秒
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r |  |  | y | p | r
(-90,-180,90) | (-90,0,0) | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | -90°0′5″ | -90.0014 | 0°0′1″ | 0.00027778 | 0°0′18″ | 0.005 |  | -3 | 1 | 20 | (-90,-180,90) | (-90,0,0) | -3 | 1 | 20
(-180,-180,90) | (-180,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′2″ | 0.00055556 | -180°0′0″ | -180 | -0°0′20″ | -0.0055556 | 0°0′16″ | 0.0044444 |  | 0 | -20 | 14 | (-180,-180,90) | (-180,0,0) | 0 | -20 | 14
(-270,-180,90) | (-270,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′5″ | 0.0013889 | 89°59′59″ | 89.9997 | -0°0′14″ | -0.0038889 | -0°0′1″ | -0.00027778 |  | -1 | -14 | -6 | (-270,-180,90) | (-270,0,0) | -1 | -14 | -6
(-360,-180,90) | (-360,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′1″ | 0.00027778 | -0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 |  | 1 | 0 | -2 | (-360,-180,90) | (-360,0,0) | 1 | 0 | -2
(0,-195,90) | (0,0,-15) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′3″ | -0.00083333 | 0°0′0″ | 0 | -15°0′0″ | -15 |  | -3 | 0 | 0 | (0,-195,90) | (0,0,-15) | -3 | 0 | 0
(0,-210,90) | (0,0,-30) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′7″ | -0.0019444 | 0°0′3″ | 0.00083333 | -30°0′0″ | -30 |  | -7 | 3 | 0 | (0,-210,90) | (0,0,-30) | -7 | 3 | 0
(0,-225,90) | (0,0,-45) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′9″ | -0.0025 | 0°0′6″ | 0.0016667 | -45°0′0″ | -45 |  | -9 | 6 | 0 | (0,-225,90) | (0,0,-45) | -9 | 6 | 0
(0,-240,90) | (0,0,-60) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′11″ | -0.0030556 | 0°0′9″ | 0.0025 | -59°59′59″ | -59.9997 |  | -11 | 9 | 1 | (0,-240,90) | (0,0,-60) | -11 | 9 | 1
[18 empty] | 平均值 | 旋转外框 | -0.75 | -8.25 | 6.5
[14 empty] | y | p | r |  |  | 旋转中框 | -7.5 | 4.5 | 0.25
[13 empty] | -360 | 1 | 0 | -2
[13 empty] | -270 | -1 | -14 | -6
[13 empty] | -180 | 0 | -20 | 14
[13 empty] | -90 | -3 | 1 | 20
[13 empty] | 90 | 3 | -22 | 2
[13 empty] | 180 | 1 | -16 | 23
[13 empty] | 270 | 5 | 0 | 17
[13 empty] | 360 | 0 | -1 | -2
[13 empty] | -60 | -11 | 9 | 1
[13 empty] | -45 | -9 | 6 | 0
[13 empty] | -30 | -7 | 3 | 0
[13 empty] | -15 | -3 | 0 | 0
[13 empty] | 15 | 4 | 0 | 1
[13 empty] | 30 | 6 | 1 | -1
[13 empty] | 45 | 9 | 5 | 0
[13 empty] | 60 | 11 | 9 | 0

## 外框测yaw，中框测Pitch
| 表 1. 工作位置初始化，转台三框初始化位置为(0°,-180°,0°)，正转，测量Yaw和Pitch | [5 empty] | Yaw轴标定姿态，pitch非标定中框
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度 | [5 empty] | 误差(测试Yaw，Pitch） |  |  |  |  | 转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 误差(测试Yaw，Pitch)/秒
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r | 角度 |  |  | y | p | r
(90,-180,0) | (90,0,0) | -0°0′1″ | -0.00027778 | -0°0′3″ | -0.00083333 | 0°0′0″ | 0 | 90°0′1″ | 90.0003 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′5″ | 0.0013889 |  | 2 | 3 | 5 |  | (90,-180,0) | (90,0,0) | 2 | 3 | 5
(180,-180,0) | (180,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 180°0′0″ | 180 | 0°0′1″ | 0.00027778 | 0°0′2″ | 0.00055556 |  | 0 | 1 | 2 |  | (180,-180,0) | (180,0,0) | 0 | 1 | 2 | 角度 |  | y | p | r
(270,-180,0) | (270,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -89°59′56″ | -89.9989 | 0°0′3″ | 0.00083333 | -0°0′1″ | -0.00027778 |  | 4 | 3 | -1 |  | (270,-180,0) | (270,0,0) | 4 | 3 | -1 |  | -360 | -3 | -1 | -2
(360,-180,0) | (360,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′0″ | 0 | -0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 |  | 0 | 0 | -1 |  | (360,-180,0) | (360,0,0) | 0 | 0 | -1 |  | -270 | -2 | -5 | -9
(0,-165,0) | (0,15,0) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′2″ | 0.00055556 | 14°59′59″ | 14.9997 | 0°0′2″ | 0.00055556 |  | 2 | -6.3949e-12 | 2 |  | (0,-165,0) | (0,15,0) | 2 | -6.3949e-12 | 2 |  | -180 | 3 | 6 | 4
(0,-150,0) | (0,30,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′6″ | 0.0016667 | 30°0′2″ | 30.0006 | 0°0′1″ | 0.00027778 |  | 6 | 2 | 1 |  | (0,-150,0) | (0,30,0) | 6 | 2 | 1 |  | -90 | -2 | 2 | 0
(0,-135,0) | (0,45,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′9″ | 0.0025 | 45°0′5″ | 45.0014 | 0°0′1″ | 0.00027778 |  | 9 | 5 | 1 |  | (0,-135,0) | (0,45,0) | 9 | 5 | 1 |  | 90 | 2 | 3 | 5
(0,-120,0) | (0,60,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′2″ | 0.00055556 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′13″ | 0.0036111 | 60°0′10″ | 60.0028 | 0°0′0″ | 0 |  | 13 | 8 | 0 |  | (0,-120,0) | (0,60,0) | 13 | 8 | 0 |  | 180 | 0 | 1 | 2
[19 empty] | 平均值 | 旋转外框 | 1.5 | 1.75 | 1.25 |  | 270 | 4 | 3 | -1
[20 empty] | 旋转中框 | 7.5 | 3.75 | 1 |  | 360 | 0 | 0 | -1
[25 empty] | -60 | -29 | 4 | -25
[25 empty] | -45 | -15 | 2 | -11
反转，测量Yaw和Pitch | [7 empty] | Yaw轴标定姿态，pitch非标定中框 | [16 empty] | -30 | -9 | 0 | -6
[25 empty] | -15 | -3 | 1 | -1
转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 初始化角度 | [5 empty] | 测量角度 | [5 empty] | 误差(测试Yaw，Pitch） |  |  |  |  | 转台输入角度 （外，中，内） | 三轴测量角度理论 (y,p,r) | 误差(测试Yaw，Pitch)/秒 |  |  |  | 15 | -29 | 4 | -25
|  | y |  | p |  | r |  | y |  | p |  | r |  |  | y | p | r |  |  |  | y | p | r |  | 30 | -15 | 2 | -11
(-90,-180,0) | (-90,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -90°0′2″ | -90.0006 | 0°0′2″ | 0.00055556 | 0°0′0″ | 0 |  | -2 | 2 | 0 |  | (-90,-180,0) | (-90,0,0) | -2 | 2 | 0 |  | 45 | -9 | 0 | -6
(-180,-180,0) | (-180,0,0) | 0°0′0″ | 0 | -0°0′2″ | -0.00055556 | 0°0′0″ | 0 | -179°59′57″ | -179.9992 | 0°0′4″ | 0.0011111 | 0°0′4″ | 0.0011111 |  | 3 | 6 | 4 |  | (-180,-180,0) | (-180,0,0) | 3 | 6 | 4 |  | 60 | -3 | 1 | -1
(-270,-180,0) | (-270,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′2″ | 0.00055556 | -0°0′1″ | -0.00027778 | 89°59′58″ | 89.9994 | -0°0′3″ | -0.00083333 | -0°0′10″ | -0.0027778 |  | -2 | -5 | -9 |  | (-270,-180,0) | (-270,0,0) | -2 | -5 | -9
(-360,-180,0) | (-360,0,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′3″ | -0.00083333 | -0°0′1″ | -0.00027778 | -0°0′2″ | -0.00055556 |  | -3 | -1 | -2 |  | (-360,-180,0) | (-360,0,0) | -3 | -1 | -2
(0,-195,0) | (0,-15,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′3″ | -0.00083333 | -14°59′59″ | -14.9997 | -0°0′1″ | -0.00027778 |  | -3 | 1 | -1 | -15 | (0,-195,0) | (0,-15,0) | -3 | 1 | -1
(0,-210,0) | (0,-30,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′9″ | -0.0025 | -30°0′0″ | -30 | -0°0′6″ | -0.0016667 |  | -9 | 0 | -6 | -30 | (0,-210,0) | (0,-30,0) | -9 | 0 | -6
(0,-225,0) | (0,-45,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′15″ | -0.0041667 | -44°59′58″ | -44.9994 | -0°0′11″ | -0.0030556 |  | -15 | 2 | -11 | -45 | (0,-225,0) | (0,-45,0) | -15 | 2 | -11
(0,-240,0) | (0,-60,0) | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | 0°0′0″ | 0 | -0°0′29″ | -0.0080556 | -59°59′56″ | -59.9989 | -0°0′25″ | -0.0069444 |  | -29 | 4 | -25 | -60 | (0,-240,0) | (0,-60,0) | -29 | 4 | -25
[19 empty] | 平均值 | 旋转外框 | -1 | 0.5 | -1.75
[20 empty] | 旋转中框 | -14 | 1.75 | -10.75